| Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno tel. +420 545 555 111 www.cmi.cz |
| --- |
| Pracoviště: | Oblastní inspektorát Praha, Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10 budova IZ, Radiová 1288/1a oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření tel. +420 266 020 285 |
| KALIBRAČNÍ LIST |
| 1054-KL-20363-17 |
| Datum vystavení: | 23. října 2017 | List 1 ze 2 listů |
| Zákazník: | České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7 115 19 Praha 1 |
| Uživatel: | České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7 115 19 Praha 1 |
| Měřidlo: | radiometr |
| výrobce: | FLUKE Biomedical |
| typ: | Victoreen 451P |
| výrobní číslo: | 0000005737 |
| specifikace: | kalibrace pro 137Cs |
| Výsledky kalibrace byly získány za podmínek a s použitím postupů uvedených v tomto kalibračním listě a vztahují se pouze k době a místu provedení kalibrace. |
| Datum kalibrace: | 23. října 2017 |
| Kalibraci provedl: |  | Vedoucí oddělení: |
| Ing. Tomáš Tesař |  | RNDr. Henrich Kubala |
| KALIBRAČNÍ LIST | 1054-KL-20363-17 | List 2 ze 2 listů |
| Použité etalony: | Státní etalon expozice a kermy ve vzduchu ECM 440-5/11-049 Etalon je navázán na BIPM (certifikát BIPM č. 34 ze 14. září 2012) |
| Kalibrační postup: Kalibrace měřidla bylo provedena komparací státního etalonu ČMI v kolimovaném svazku záření γ 137Cs. Měřidlo bylo umístěno zadní stranou do osy kolimovaného svazku tak, aby zkušební bod ležel v geometrickém středu detektoru (značky na měřidle). Bez přítomnosti záření byl stanoven průměrný údaj měřidla (pozadí) jako aritmetický průměr třiceti údajů měřidla zaznamenaných s minutovými odstupy. Měřidlo bylo postupně vystaveno různým úrovním příkonu kermy ve vzduchu, která byla přepočtena na veličinu, v níž je zobrazován údaj měřidla. Zkušební body konvenčně pravé hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu byly v rozsahu od 0,7 µSv/h do 70 mSv/h. V jednotlivých zkušebních bodech byl stanoven průměrný údaj měřidla jako aritmetický průměr třiceti údajů měřidla zaznamenaných s odstupem 30 sekund. Dále pak byl v každém zkušebním bodě vypočten opravný faktor Ki jako převrácená hodnota poměru průměrného údaje měřidla (po odečtení pozadí) a konvenčně pravé hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu a byla stanovena nejistota opravného faktoru ui. Z váženého průměru hodnot opravných faktorů v jednotlivých zkušebních bodech byl následně vypočten celkový opravný faktor K = (Σi Ki/wi)/(Σi 1/wi), kde wi je nejistota hodnoty opravného faktoru v daném zkušebním bodě. Relativní celková rozšířená nejistota kermy ve vzduchu je 3,5 % (k=2). |
| Místo kalibrace: | ČMI OI Praha, budova IZ, Radiová 1288/1a, laboratoř dozimetrie fotonů |
| Podmínky prostředí: | tlak vzduchu: (99,0 ( 1,0) kPa teplota okolí: (22,0 ( 1,0) oC relativní vlhkost vzduchu: (40 ( 5) % |
| Podmínky kalibrace: | kolimované svazky 137Cs záření gama |
| Výsledky kalibrace: Zjištěné hodnoty opravných faktorů Ki a jejich relativních celkových rozšířených nejistot ui (k=2) jsou uvedeny v tabulce. referenční hodnota H*(10) údaj měřidla H*(10) Ki ui [%] pozadí 0,10 µSv/h --- --- 0,7 µSv/h 0,80 µSv/h 1,00 13 2 µSv/h 2,07 µSv/h 1,02 5,9 7 µSv/h 7,02 µSv/h 1,01 6,6 20 µSv/h 19,8 µSv/h 1,02 4,8 70 µSv/h 67,2 µSv/h 1,04 4,2 200 µSv/h 189 µSv/h 1,06 3,9 700 µSv/h 667 µSv/h 1,05 3,7 2 mSv/h 1,90 mSv/h 1,05 3,6 7 mSv/h 6,48 mSv/h 1,08 3,6 20 mSv/h 19,3 mSv/h 1,04 3,6 45 mSv/h 44,2 mSv/h 1,02 3,7 70 mSv/h blikající symboly na displeji (přetíženo) Zjištěná hodnota celkového opravného faktoru je K = 1,04. Relativní celková rozšířená nejistota opravného faktoru je U = 5,2 % (k=2). |
| Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA–4/02. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu k, který odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, což pro normální rozdělení odpovídá koeficientu rozšíření k = 2. |
| Konec kalibračního listu. |