První výsledky s rozmítanou Langmuirovou sondou na GOLEMovi

Experimentální data se zaznamenával na osciloskopu. Na sondu se přikládalo pilové napětí –20 -+20 V, viz levý panel na Obr 1.

Je vidět, že napěťová data se zaznamenávala pouze do času cca 10 ms, i když na stínítku osciloskopu jsou vidět po celou dobu záznamu. Z detail napěťového průběhu, který je znázorněn na pravém panelu, vyplývá, že vzorkovací frekvence byla pouze 10 kHz.

Časový průběh sondového proudu je vidět na obr. 2.

Je evidentní, že rozlišení na ose y není dostatečné – jsou patrné jednotlivé úrovně, viz též zoom na dalším obrazku.

Nicméně, je vidět, že sondový proud je relativně velký – 0,6 A při napětí na sondě +20 V. Takže na sondu bychom neměli přikládat vyšší kladné napětí, neboť hrozí poškození hrotu.

Voltampérová charakteristika sondy, sejmutá v čase 6.9- 7.5 ms (sondové napětí narůstá od –20 V do +20 V),  je na dalším obrázku.

Je vidět, že pro zadané sondové napětí měříme pouze elektronovou větev sondové charakteristiky, protože plovoucí potenciál v místě sondy je záporný, někde mezi –20 a –10 V. Elektronová teplota se tudíž nedá vyhodnotit. Abychom příště změřili celou charakteristiku, musíme přikládat napětí nesymetricky okolo nuly, zhruba v rozmezí –60 - +20 V.

Poslední obrázek ukazuje IV charakteristiku konstruovanou v čase 8.4 –8,9 ms.

Při sondovém napětí vyšším než 12 V  zůstává  sondový proud konstantní. To znamená, že jsme již v oblasti elektronového nasyceného proudu.

Závěr:

- Odpor 4,7 Ohm je zvolen vhodně.

- Frekvence rozmítání 1 kHz je vhodná, později se můžeme pokusit rozmítání zrychlit (2 kHz).

- Pro záznam sondového proudu je nezbytné použít sběr NI - diferenciální vstup

- Obor rozmítacích napětí musí být nesymetrický kolem nuly. Zřejmě bude stačit rozmezí –60 V -+ 20 V. Musíme totiž meřit iontový nasycený proud, abychom mohli IV charakteristiku nafitovat na modelový průběh

a z experimentální IV charakteristiky určit  Isat, Vfloat a Te.

16.11.2012